## Sheet1
1. GRUPA: CJELOVITO RJEŠENJE ZA STANDARDNU CEMENTNU I BESCEMENTU ENDOPROTEZU KUKA
R.B. | Predmet nabave / minimalne tehničke karakteristike | Jed. mjere | Predviđena (okvirna) 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupan iznos u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/zemlja podrijetla | Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1 | CJELOVITO RJEŠENJE ZA STANDARDNU CEMENTNU I BESCEMENTNU ENDOPROTEZU KUKA | [7 empty] | ** uzorak
1.1 | Trup standardni | kom | 200 |  | 0
- titanska legura presvučena u cijelosti hidroksiapatitom minimalne debljine 150 mikrona
- najmanje 12 veličina
- jednokomponentna opcija s ovratnikom i bez ovratnika za standardni trup
- strukturirana površina (proksimalno-horizontalne, distalno-vertikalne strukture)
- konus 12/14
1.2 | Varizirajući trup | kom | 5 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
- titanska legura presvučena u cijelosti hidroksiapatitom minimalne debljine 150 mikrona
- najmanje 10 veličina
- jednokomponentna opcija s ovratnikom, kut između osovine trupa i vrata 125°
- strukturirana površina (proksimalno-horizontalne, distalno-vertikalne strukture)
- konus 12/14
-instrumentarij za ugradnju varizirajućeg trupa kompatibilan s instrumentarijem za ugradnju standardnog i lateralizirajućeg trupa totalne bescementne proteze kuka
1.3 | Trup lateralizirani | kom | 5 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
- titanska legura presvučena u cijelosti hidroksiapatitom minimalne debljine 150 mikrona
- najmanje 10 veličina
- jednokomponentna opcija s ovratnikom i bez ovratnika za lateralizirani trup
- konus 12/14
- strukturirana površina (proksimalno-horizontalne, distalno-vertikalne strukture)
1.4 | Produženi bescementni trup - standardni i lateralizirani | kom | 5 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
- titanska legura presvučena u cijelosti hidroksiapatitom minimalne debljine 150 mikrona
- produženi trup, jednokomponentni s ovratnikom, distalno dva proreza
- strukturirana površina (proksimalno-horizontalne, distalno-vertikalne strukture)
- najmanje 9 veličina standardne i najmanje 9 veličina lateralizirane varijante trupa
- konus 12/14
1.5 | Glava | kom | 200 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
- promjer 28mm, 32mm, 36mm
- najmanje 5 različitih dužina vrata od minimalno jednog promjera glave
- materijal CoCr
- konus 12/14
1.6 | Glava | kom | 3 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
- promjer 28mm, 32mm, 36mm
- najmanje 4 različite dužine vrata od minimalno jednog promjera glave
- keramički materijal
- konus 12/14
1.7 | Acetabulum bescementni presfit | kom | 200 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
- titanska legura, strukturirana površina od minimalno 250 mikrona
- minimalno 4 opcije metalne čašice, minimalno 18 veličina u nizu za jednu opciju čašice
- subhemisferični vanjski oblik 180°
- 3 u 1 mogućnost implantacije polietilenskog, keramičkog i polietilenskog umetka s titanskim prstenom za ojačanu stabilnost u istu čašicu
1.8 | Acetabularni umetak umreženi cross linked polietilen | kom | 200 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
minimalno 4 različite opcije umetka za unutarnji promjer veličina glava 28 mm, 32 mm, 36 mm, smanjeno trošenje i mehanički integritet uz eliminaciju oksidacije
najmanje 15 veličina u nizu od minimalno 3 različite opcije inserta od bilo kojeg dijametra glave.
1.9 | Acetabularni umetak keramički | kom | 3 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
- najmanje 12 veličina u nizu minimalno jednog promjera inserta
- unutarnji promjer 28, 32 i 36mm
1.10 | Vijci za acetabulum | kom | 20 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
- titanski spongiozni vijak punog navoja za fiksaciju acetabularne čašice promjera 6,5 mm duljine od 15 do 70 mm
2. | CEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA
2.1 | FEMUR | kom | 5 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
samoukotvljujući bez ovratnika
trapezodijalni proksimalni presjek, laserska oznaka ravnine resekcije visine za optimalno postavljanje cementa
eliptični distalni vrh
konus vrata proteze 12/14
najmanje 11 standardnih i 10 lateraliziranih veličina
2.2 | Acetabulum | kom | 5 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
unutarnji promjer 28mm, 32mm, 36mm, materijal: očvršćeni polietilen sa žicom za rendgenski marker koji pruža korisne postoperativne informacije o inklinaciji čašice, anteverziji i retroverziji
3. | Koštani cement, visokoviskozni, s antibiotikom, pakiranje 40 gr. | kom | 30 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
4. | Koštani cement, visokoviskozni, bez antibiotika, pakiranje 40 gr. | kom | 30 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
| CIJENA PONUDE U HRK (BEZ PDV-a) |  |  | 0
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (S PDV-om)
Napomena:
* U stupcu „Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju kao i popratni dokumenti kako je pojašnjeno u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
** Naručitelj od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u grupi predmeta nabave može zatražiti dostavu uzorka ponuđenog proizvoda sukladno zahtjevu u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
Ponuda mora biti cjelovita i obuhvatiti sve stavke u troškovniku.
[5 empty] | Ponuditelj: |  | _____________________________________________________
_____________________________________________________