## Sheet1
2. grupa: REVIZIJSKA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA - MODULARNI TIP
R.B. | Predmet nabave / minimalne tehničke karakteristike | Jed. mjere | Predviđena (okvirna) 1-godišnja količina | Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a) | Ukupan iznos u HRK (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Proizvođač/zemlja podrijetla | Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)* | Napomena
1.1. | Distalni dio | kom | 4 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
-titanska legura
-Wagnerov tip trupa
-ravni trup i trup sa 3 stupnja
-biplanarni vrat 2,5 stupnja protiv klizanja trupa,
-minimalno 3 dužine i 16 debljina,
-koronalni prorezi na distalnom dijelu
1.2. | Proksimalni dio | kom | 4 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
-titanska legura
-minimalno 4 dužine i 3 debljine,
-minimalno 2 offset opcije
-135 stupnjeva kut vrata i trupa
-mogućnost 360 stupnjeva rotacije
1.3. | Vijak za zaključavanje | kom | 4 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
- CoCr legura
- zaključavajući vijak za dodatnu fiksaciju
- najmanje 4 dužina vijaka
2. | ACETABULARNI UMETAK POLIETILENSKI S TITANSKIM PRSTENOM ZA OJAČANU STABILNOST | kom | 4 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
-minimalno 2 opcije umetka +4 mm 10°, +4 mm neutral, za svaki promjer umetka
- unutarnji promjer 28, 32, 36, mm
3. | AUGMENTI ZA NADOGRADNJU ACETABULUMA | kom | 4 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
-mogućnost cementne, bescementne i hibridne fiksacije na revizijski acetabulum
-najmanje 4 veličine i 4 debljine za svaku veličinu augmenta
4. | REVIZIJSKI ACETABULUM | kom | 4 |  | 0 |  |  |  | ** uzorak
titanska legura, strukturirana površina minimum 300 mikrona subhemisferični vanjski oblik 180º najmanje 10 veličina bilo standardne bilo čašice s dubokim profilom opcija standardne čašice i čašice s dubokim profilom dodatne periferne rupe za vijke 3u1 mogućnost implantacije polietilenskog, keramičkog i polietilenskog umetka s titanskim prstenom za ojačanu stabilnost u istu čašicu mogućnost nadogradnje augmentima za popunu defekata u acetabulumu
| CIJENA PONUDE U HRK (BEZ PDV-a) |  |  | 0
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (S PDV-om)
Napomena:
* U stupcu „Kataloški broj/Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju kao i popratni dokumenti kako je pojašnjeno u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
** Naručitelj od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u grupi predmeta nabave može zatražiti dostavu uzorka ponuđenog proizvoda sukladno zahtjevu u točki 4.2.2. dokumentacije o nabavi.
Ponuda mora biti cjelovita i obuhvatiti sve stavke u troškovniku.
_____________________________________________________
Ponuditelj:
_____________________________________________________