## TABLICA 1
Klinički bolnički centar Osijek
Josipa Huttlera 4, Osijek
TROŠKOVNIK
UREĐAJ ZA POLISOMNOGRAFIJU I MOBILNI UREĐAJ ZA POLIGRAFIJU
za potrebe Klinike za neurologiju KBC-a Osijek
Evidencijski broj: JN-22/225
St. | Minimalne tehničke karakteristike | Jed. mjere | Količina | Potvrda tehničkih karakterisitka DA/NE | Proizvođač (država proizvodnje, godina proizvodnje) | Kataloški broj | Broj stranice u priloženom katalogu, izvodu iz kataloga ili prospekta, na hrvatskom jeziku i Izjava proizvođača ponuđenog uređaja ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU) gdje se nalazi pojedina stavka | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a
I | Uređaj za polisomnografiju s bežičnim prijenosom podataka i digitalnom IC videometrijom | komad | 1
1.1 | Minimalno vrijeme on-line snimanja 12 sati
1.2 | Minimalno 30 kanala: protok + hrkanje (tlak nosnica), CPAP tlak, protok putem termistora, hrkanje putem mikrofona, napor za torakalni i abdominalni udah, SpO2, srčana frekvencija, pletizmogram, položaj tijela, pokreti, udovi - EMG lijevo i desno, ambijentalno svjetlo, označavanje događaja, 10 EEG/EOG + REF + GND, 2 EMG prema AASM smjernicama, 1 EKG, kontinuirano mjerenje impedancije, proširivo do minimalno 70 kanala.
1.3 | Opcija nadogradnje na neinvazivno mjerenje tlaka PTT metodom i transkutano mjerenje CO2.
1.4 | Ugrađeni Bluetooth odašiljač
1.5 | Minimalno dvije punjive Li-Ion baterije
1.6 | Priključna stanica za prijenos podataka i punjenje baterija.
1.7 | SD kartica s minimalno 1 GB memorije.
1.8 | Višekratni induktivni remen za abdomen i toraks, veličina L
1.9 | Termistor + pričvrsna kopča
1.10 | Mikrofon za snimanje hrkanja
1.11 | 2 EMG senzora za udove
1.12 | Mekani silikonski senzor za SpO2 (odrasli)
1.13 | PSG priključna kutija za elektrode, 15 kom GRASS disk zlatnih elektroda (10 mm s rupom, dužina kabela: 76 cm), 2 spojna kabela za EKG, Elektrode za jednokratnu upotrebu za EKG i EMG udova (30 kom.)
1.14 | Nosne kanile (10 kom), pasta za elektrode (samoljepljiva), NUPREP Abrazivni gel za pripremu kože, Korisnički priručnik, Torba za nošenje
1.15 | Zaslon visoke razlučivosti osjetljiv na dodir.
1.16 | LAN infracrvena video kamera s ugrađenim modulom za Bluetooth prijenos podataka s polisomnografa, H.264 Video Stream, ugrađeno IC osvjetljenje, mikrofon, zvučnik, rezolucija 800x600 piksela, zidna ili stropna montaža, napajanje, računalni program za sinkronizirano snimanje, uređivanje i arhiviranje.
1.17 | Mikrofon za obraćanje ispitaniku
1.18 | Računalni program za inicijalizaciju i analizu, minimalno 2 licence
1.19 | Računalo minimalno sljedećih karakteristika: procesor i3, RAM 8 GB, tvrdi disk 512 GB SSD, miš i tipkovnica, OS Win, zaslon 27"
ll | Uređaj za poligrafiju | komad | 1
2.1 | Mjerenje tlaka, protoka i hrkanja putem oronazalne kanile
2.2 | Mjerenje SpO2, srčane frekvencije i pleitizmografije pomoću višekratnog silikonskog senzora, veličina odrasli
2.3 | Mjerenje CPAP tlaka (CPAP adapter uključen u isporuku)
2.4 | Mjerenje minimalno 4 EEG kanala, 2 EOG kanala, 1 EMG kanal, referentna elektroda, kontinuirano praćenje impedancije, uzemljenje
2.5 | Integrirani senzor pokreta
2.6 | Integrirani senzor položaja tijela pacijenta
2.7 | 2 senzora/pojasa za bilježenje pokreta prsa i abdomena
2.8 | Tipka za bilježenje događaja
2.9 | Uzorkovanje u minimalnom rasponu od 4 do 512/s, 12 bitna rezolucija signala.
2.10 | Ekran u boji, osjetljiv na dodir, za provjeru kvalitete signala, minimalne rezolucije 320x240 piksela
2.11 | Pokretanje snimanja i kontrola kvalitete signala bez upotrebe računala
2.12 | Bazna stanica za punjenje baterije i prijenos zapisa na računalo
2.13 | Integrirana Li-Ion baterija dostatna za minimalno 18 sati mjerenja
2.14 | Računalni program za pohranu i analizu zapisa, OS Windows kompatibilan, minimalno 2 licence
2.15 | Težina uređaja do 65 grama
2.16 | Automatsko prepoznavanje postavljenih senzora, bez potrebe odabira montaže
2.17 | Opcija provjere signala putem pametnog telefona ili dlanovnika
2.18 | Opcija nadogradnje kontinuiranim neinvazivnim mjerenjem sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka bez upotrebe manžete korištenjem PTT metode, validirano sukladno ESH-IP 2010 smjernicama
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a u HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
Jamstveni rok minimalno 24 mjeseca s potpunim održavanjem za vrijeme trajanja jamstvenog roka.
U ponudi se iskazuje cijena kompletnog predmeta nabave koji mora sadržavati sve stavke opisane tehničkom specifikacijom.U ponudi se iskazuje jedinična cijena bez PDV-a, ukupna cijena predmeta nabave bez PDV-a te u konačnici cijena ponude u HRK bez PDV-a, iznos PDV-a u HRK i ukupna cijena ponude u HRK sa PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda kojim dokazuju da nuđeni proizvod zadovoljava tražene minimalne tehničke karakterisitike.
|  |  | Ponuditelj: | _____________________________________
|  | Sjedište ponuditelja: |  | _____________________________________
_____________________________________
| Ime i prezime odgovorne ososbe: |  |  | ________________________________________