## Transportni ventilator
Grupa 11 - Transportni ventilatori
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Transportni ventilator | 1 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1 | Ventilacija pacijenata kontrolirana volumenom i tlakom s minimalno sljedećim modovima:
1.1 | CMV
1.2 | AC
1.3 | SIMV/PS
1.4 | CPAP, CPAP/PS
2 | Posebne funkcionalnosti:
2.1 | NIV - neinvazivna ventilacija s automatskom detekcijom i kompenzacijom propuštanja te automatskom korekcijom izmjerenih vrijednosti minutne ventilacije MV i respiracijskog volumena VT s obzirom na gubitke
2.2 | CPR ventilacija za kardioplumonalnu reanimaciju s funkcijom ograničavanja tlaka dišnih putova na postavljani maksimalni inspiracijski tlak Pmax bez preuranjenog završetka inspiracije te automatskim gašenjem alarma minutnog volumena i frekvencije respiracije
2.3 | Automatska HME korekcija - kompenzacija utjecaja izmjenjivača topline i vlage
2.4 | Automatska BTPS korekcija - prikaz mjerenih vrijednosti minutne ventilacije MV i respiracijskog volumena VT korigiranih s obzirom na stvarne volumene prema stanju u pacijentovim plućima (tjelesna temperatura od 37 °C, tlak okoline, vodenom parom zasićen plin)
3 | Podešavanje parametara ventilacije putem ekrana osjetljivog na dodir i rotacijskog gumba:
3.1 | Tidalni volumen u minimalnom rasponu: - od 100 do 2000 mL primjena za odrasle - od 100 do 400 mL primjena za djecu
3.2 | Frekvencija ventiliranja u minimalnom rasponu od 2 do 50 udisaja u minuti
3.3 | Graničnik inspiratornog tlaka (Pmax) u minimalnom rasponu 20 od 60 mbar
3.4 | Regulacija koncentracije kisika s mogućnošću odabira: minimalno 40% (miješanje sa zrakom) ili 100% (bez miješanja sa zrakom)
3.5 | Vrijeme trajanja inspiracije u minimalnom rasponu od 0,3 do 10 sekundi
3.6 | Potpora tlakom/PS u minimalnom rasponu od 0 do 35 mbar iznad PEEP-a
3.7 | PEEP u minimalnom rasponu od 0 do 20 mbar
3.8 | Osjetljivost okidača u minimalnom rasponu od 3 do 15 L/min
3.9 | Ostvariva vršna vrijednost inspiratornog protoka minimalno 100 L/min
4 | Integrirani ekran u boji veličine minimalno 10 cm po dijagonali za prikaz i praćenje minimalno sljedećih parametara, s tipkom za okretanje orijentacije prikaza na zaslonu za 180° :
4.1 | Tlak u dišnim putovima Paw
4.2 | Minutna ventilacija MV
4.3 | Respiracijski volumen VT
4.4 | Respiracijska frekvencija f
4.5 | Izračun trenutačne potrošnje kisika, izraženo u L/min
4.6 | Krajnja tidalna koncentracija CO2 etCO2 uz nadogradnju uređaja odgovarajućim CO2 senzorom
4.7 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
5 | Alarmi, zvučni i vizualni za sljedeće situacije:
5.1 | Paw (visok/nije postignut), MV (visok/nizak), pritisak napajanja plinom nizak, propuštanje (lekaža) u sustavu, frekvencija disanja previsoka, prestanak spontanog disanja (apnea)
6 | Funkcija automatskog testiranja respiratora zajedno s respiracijskim krugom, trajanje testiranja respiratora maksimalno do oko 1 minute
7 | Opskrba plinovima:
7.1 | Opskrba kisikom iz sustava centralnog razvoda medicinskih plinova ili iz boce s priključnim crijevom dužine 3 metra
7.2 | Dva priključka za opskrbu transportnog respiratora kisikom, minimalno jedan od njih s brzom spojnicom
7.3 | Promjena izvora opskrbe plinom bez prekida ventilacije
8 | Prenosivo postolje za povezivanje respiratora i boce u jednu cjelinu, ručka za nošenje, držači za vješanje na krevet ili zidnu šinu, pretinac za respiracijski krug i dodatnu opremu
9 | Boce za kisik minimalnog volumena 3 litre (2 komada po respiratoru), s redukcijskim ventilom s dodatnim izlazom za terapiju kisikom i manometrom, smještaj boce na transportno postolje respiratora
10 | Korištenje jednokratnih respiracijskih krugova, isporuka 5 komada jednokratnih respiracijskih krugova
11 | Baterija za nezavisno napajanje i rad uređaja minimalno 9 sata
12 | Napajanje respiratora iz mreže 230 V (AC) i 12-24 V (DC), isporuka adaptera za napajanje iz mreže 230 V (AC)
13 | Sučelje za izvoz podataka, minimalno za podatke o pacijentu, podatke o testiranju sustava i snimke zaslona
14 | Testna pluća
15 | Težina respiratora s ugrađenom baterijom manja od 4 kg
16 | Propisani uvjeti okoline za upotrebu respiratora:
16.1 | Temperaturno područje minimalno u rasponu od 0 do +50 °C
16.2 | Atmosferski tlak minimalno u rasponu od 620 do 1100 hPa
16.3 | Relativna vlažnost minimalno u rasponu od 5 do 95 %
16.4 | Automatska kompenzacija utjecaja atmosferskog tlaka u radu
16.5 | Glasnoća uređaja u normalnom radu ne veća od 45 dB
17 | Planirane periodične servisne aktivnosti propisane od strane proizvođača u intervalima ne kraćim od 2 godine
18 | Planirane periodične zamjene komponenti i trošivih dijelova respiratora propisane od strane proizvođača (baterije, filtri, senzori, ostali različiti dijelovi i sklopovi) u intervalima ne kraćim od 2 godine
19 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
20 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene