## Pulsni oksimetri
Grupa 12 - Pulsni oksimetri
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu | 5 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1 | Neinvazivno mjerenje pulsne oksimetrije u minimalnom rasponu od 1 do 100%, integrirana Masimo SET tehnologija
2 | Mjerenje srčane frekvencije u minimalnom rasponu od najmanje 25 do 240 otkucaja u minuti
3 | Prikaz perfuzijskog indeksa u minimalnom rasponu od 0,020 do 20,0 %
4 | Prikaz kvalitete signala
5 | Prikaz mjerenih vrijednosti i odabranih granica alarma na ekranu istovremeno
6 | Prikaz pletizmogramske krivulje
7 | Upotreba za odrasle, djecu i novorođenčad, te kod pacijenata sa niskom prokrvljenosti
8 | Zvučni i vizualni alarmi u slučaju:
8.1 | SpO2 vrijednost previsoka/preniska
8.2 | Frekvencija pulsa previsoka/preniska
8.3 | Neispravnost senzora
8.4 | Prazne baterije
9 | Vizualni alarm za neispravnost zvučnika alarma
10 | Napajanje:
10.1 | Mrežni napon 220V
10.2 | Ugrađene baterije kapaciteta za minimalno 20 sati rada
11 | Arhiviranje praćenih parametara (trendovi) u periodu od najmanje 150 sati
12 | Lista alarma za zadnjih barem 1000 događaja
13 | Pribor za montažu na standardnu šinu ili cijev
14 | Adekvatno sučelje za prijenos i/ili ispis arhiviranih podataka
15 | Masa uređaja s baterijom najviše 300 grama
16 | Pribor za mjerenje saturacije, višekratni senzor za odrasle i djecu
17 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
18 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene