## Strecheri
Grupa 14 Strecheri
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Strecheri | 11 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1 | Rendgenska podloga po cijeloj dužini, minimalno dvostruka
2 | Minimalno 5 kotača, od toga 4 ugaona promjera minimalno 20 cm i 1 centralni
3 | Nosivost minimalno 250 kg
4 | Visina nosila u najnižem položaju maksimalno 60 cm
5 | Visina nosila u najvišem položaju minimalno 90 cm
6 | Dvostrane hidrauličke kontrole - podešavanje visine pomoću nožne pedale
7 | Klizne bočne ograde dužine minimalno 140 cm
8 | 4 integrirana spremnika za stalak za infuziju
9 | Podesivi infuzijski stalak
10 | Integrirani odbojnici
11 | Minimalno 1 od kotača anti-statički za uzemljenje okvira
12 | Sustav sa središnjim kočenjem dostupan putem pedala s strane uzglavlja ili podnožja ležaja
13 | Širina prostora za pacijenta minimalno 62 cm
14 | Ukupna širina sa spuštenim bočnim ogradama do 75cm
15 | Ukupna širina s podignutim bočnim ogradama do 80 cm
16 | Ukupna dužina do 220 cm
17 | Kut Trendelenburgovog položaja + 16 ° / -16 ° (± 3 °)
18 | Podešavanje kuta naslonu za leđa do min. 75°
19 | Integrirani nosači kasete za RTG ispod podloge ležaja
20 | Debljina madraca minimalno 7 cm
21 | Gustoća pjene madraca minimalno 30 kg/m³
22 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
23 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene

## Strecheri s visinskim podeš.
Grupa 14 Strecheri
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Stretcher s visinskim podešavanjem i bočnim ogradama | 3 kom
1 | Dvostruka rendgenska podloga (HPL, cijela dužina)
2 | Peti kotač za bolju mobilnost
3 | Visina nosila u najnižem položaju min. 60 cm, max. 70 cm
4 | Visina nosila u najvišem položaju min. 90 cm, max. 100 cm
5 | Dvostrane hidrauličke kontrole - podešavanje visine pomoću nožne pedale
6 | Klizne bočne ograde
7 | minimalno 4 integrirana spremnika za stalak za infuziju
8 | Integrirani odbojnici (plastični odbojnici)
9 | Kut Trendelenburgovog položaja + 16 ° / -16 ° (± 3 °)
10 | Mehanizam za središnje zaključavanje
11 | Jedan anti-statički kotač za uzemljenje okvira
12 | Sustav sa središnjim kočenjem za sva četiri kotača, s aktivatorima na oba kraja
13 | Četiri kotača promjera 20 cm (+/-5%)
14 | Ukupna dužina do 220 cm (+/-5%)
15 | Ukupna širina sa spuštenim bočnim ogradama 72-75cm (+/-5%)
16 | Ukupna širina s podignutim bočnim ogradama 76-79 cm (+/-5%)
17 | Širina prostora za pacijenta minimalno 70 cm.
18 | Dopušteno radno opterećenje minimalno 250 kg
19 | Dužina bočnih ograda minimalno 140 cm
20 | Dopuštena dimenzija kasete za RTG 35 X 43 X 5,4 cm (+/-5%)
21 | Debljina madraca 7-10 cm
22 | Gustoća pjene madraca minimalno 30kg/m³
23 | Raspon kuta na naslonu za leđa minimalno 79°
24 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
25 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene