## OP stol (2kom)
Grupa 15 Operacijski stolovi
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Mobilni višenamjenski operacijski stol za OHBP sljedećih karakteristika i komponenti: | 2 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1.1. | Mobilni OP stol univerzalni sa centralnom pločom, elektrohidraulički ili elektromehanički upravljan putem električne kontrole. Širina stola bez bočnih šina i lateralnih produžetaka minimalno 540 mm, sa bočnim šinama maksimalno do 600 mm. Dužina ploče stola više od 2000 mm.
1.2. | Upravljanje OP stola moguće sa kabelom spojenom daljinskom kontrolom, ugrađenim rezervnim upravljanjem na lateralnoj (bočnoj) strani stupa baze stola. Rezervno upravljanje pritiskom dvije tipke istovremeno (zbog nemogućnosti slučajnog pomaka op.stola)
1.3. | Ploča stola djeljiva u minimalno 5 sekcija: ploča glave, gornja ploča leđa, donja ploča leđa, sjedna ploča, ploča nogu. Centralna ploča, gornja i donja ploča leđa mogu biti jedna cjelina.
1.4. | Ploča stola u potpuno izrađena bez poprečnih metalnih ojačanja što omogućuje intraoperativnu radiološku dijagnostiku, metalna ojačanja samo na bočnim rubovima ploče stola
1.5. | Akumulatorska baterija koja se može puniti. Punjač baterije obavezno integriran u bazu stola. Nivo punjenja baterije monitoriran uz optički i akustički alarm.
1.6. | Baza opremljena sa 4 dvostruka rotirajuća kotača.
1.7. | Postav pribora pomoću mehanizama s brzom spojkom
1.8. | Sve podloške iz elektroprovodljivog materijala debljine min. 8 cm, transparentna za RTG u cijeloj dužini. Podloške su elektroprovodljive.
1.9. | Kućište baze stola, poklopci, nosači, utori, zglobne veze i postranične šine izrađeni u potpunosti od nehrđajućeg čelika. Poklopac rezervnog upravljanja od kompozitne plastike otporne na udarce i dezinfekcijska sredstva ili od nehrđajućeg čelika
1.10. | Mogućnost revers postava.
1.11. | Elektro regulacija:
1.12. | Visina stola (bez podloški) podesiva od 600 mm ili niže do 1050 mm ili više
1.13. | Trendelenburg minimum 25° / reverse Trendelenburg minimum 25°
1.14. | Lateralni nagib 20° ili više
1.15. | Flex funkcija minimalno 40°
1.16. | Reflex funkcija minimalno 40°
1.17. | Uzdužni pomak minimalno 300 mm
1.18. | Automatska 0 pozicija
1.19. | Ploče nogu moguće pomicati +80°/-80° ili više
1.20. | Ploča leđa elektropodesiva u minimalnom rasponu +60º/-40º ili više
1.21. | Dozvoljeno sigurno opterećenje stola minimalno 450 kg u NORMAL postavu sa centralno postavljenim pacijentom
Oprema i pribor:
1.22. | Kablom spojena daljinska kontrola - za funkcije flex, reflex i 0 poziciju, pokazivanje statusa na ekranu, mogućnost više od 10 pohranjivanja(memorija) pozicija OP stola. Pozadinsko osvjetljenje aktivnih funkcija. | komad
1.23. | Gornja ploča leđa sa sigurnosnim spojem na bazu sa podloškom. Duljina 225 mm ili veća | komad
1.24. | Ploče nogu sa dvostrukim zglobom koji omogućuje abdukciju. Duljina veća od 660 mm. Radiotranslucentne. Sa bočnim šinama. | par
1.25. | Adapteri za ploču glave (ako je potrebno za skračivanje stola, izbacuje se gornja sekcija leđa i ploča glave se spaja direktno s donjom pločom leđa) | par
1.26. | Ploča glave sa zglobom za nagibanje u rasponu +45°/ -55° ili više,duljine min.250 mm. Sa vodilicama za rtg kasetu, uključivo podlošku izrađenu od specijalne pjenaste jezgre | komad
1.27. | Ploča za ruku: pokretna oko osovine, podesiva visina i longitudinalni položaj, podloška duljine minimalno 440 mm, sa trakama za pričvršćivanje, mekom podloškom i kopčom za šinu | komad
1.28. | Traka za ruku postavlja se na bočnu šinu | komad
1.29. | Traka za tijelo sa kopčama za učvršćivanje na bočnu šinu. Podesiva po dužini, periva, širina minimalno 100 mm, dužina minimalno 1500 mm | komad
1.30. | Anesteziološki zaslon L oblika. Vertikalni stup sa izolacijom za zaštitu pacijenta | komad
1.31. | Infuzijski stativ sa minimum 2 kuke i kopčom za bočnu šinu. Podešavanje visine u minimalnom rasponu od 420 mm ili više | komad
1.32. | Radijalna stezaljka za učvršćivanje pribora sa simultanim učvršćivanjem pribora i radijalnog podešenja. Radijalno podešenje 360° | komad
1.33. | Držači nogu sa podloškom, trakom za fiksaciju noge, kugličnim zglobom za pozicioniranje i kopčom za montažu | komad
1.34. | Stolić za OP zahvate na ruci, minimalne dimenzije širina 360-390 mm, 800- 850 mm duljina za postav na bočnu šinu, u potpunosti radiotranslucentan.Podešavanje visine u minimalnom rasponu od 700 ili niže do1150mm ili više. | komad
1.35. | Nosač lateralnih podupirača za tijelo. Podesiva visina i dubina, sa horizontalnim pivot pomakom. Sa kopčom za spoj na šinu. | komad
1.36. | Lateralni podupirač sa podloškom dimenzija minimalno 170x80 mm | komad
1.37. | Lateralni podupirač sa podloškom dimenzija minimalno 80x200 mm. | komad
1.38. | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
1.39. | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene

## OP stol (1 kom)
Grupa 15 Operacijski stolovi
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Mobilni višenamjenski operacijski stol za OHBP sljedećih karakteristika i komponenti: | 1 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
2.1. | Mobilni OP stol univerzalni sa centralnom pločom, elektrohidraulički ili elektromehanički upravljan putem električne kontrole. Širina stola bez bočnih šina i lateralnih produžetaka minimalno 540 mm, sa bočnim šinama maksimalno do 600 mm. Dužina ploče stola više od 2000 mm.
2.2. | Upravljanje OP stola moguće sa kabelom spojenom daljinskom kontrolom, ugrađenim rezervnim upravljanjem na lateralnoj (bočnoj) strani stupa baze stola. Rezervno upravljanje pritiskom dvije tipke istovremeno (zbog nemogućnosti slučajnog pomaka op.stola)
2.3. | Ploča stola djeljiva u minimalno 5 sekcija: ploča glave, gornja ploča leđa, donja ploča leđa, sjedna ploča, ploča nogu. Centralna ploča, gornja i donja ploča leđa mogu biti jedna cjelina.
2.4. | Ploča stola u potpuno izrađena bez poprečnih metalnih ojačanja što omogućuje intraoperativnu radiološku dijagnostiku, metalna ojačanja samo na bočnim rubovima ploče stola
2.5. | Akumulatorska baterija koja se može puniti. Punjač baterije obavezno integriran u bazu stola. Nivo punjenja baterije monitoriran uz optički i akustički alarm.
2.6. | Baza opremljena sa 4 dvostruka rotirajuća kotača.
2.7. | Postav pribora pomoću mehanizama s brzom spojkom
2.8. | Sve podloške iz elektroprovodljivog materijala debljine min. 8 cm, transparentna za RTG u cijeloj dužini. Podloške su elektroprovodljive.
2.9. | Kućište baze stola, poklopci, nosači, utori, zglobne veze i postranične šine izrađeni u potpunosti od nehrđajućeg čelika. Poklopac rezervnog upravljanja od kompozitne plastike otporne na udarce i dezinfekcijska sredstva ili od nehrđajućeg čelika
2.10. | Mogućnost revers postava.
2.11. | Elektro regulacija:
2.12. | Visina stola (bez podloški) podesiva od 600 mm ili niže do 1050 mm ili više
2.13. | Trendelenburg minimum 25° / reverse Trendelenburg minimum 25°
2.14. | Lateralni nagib 20° ili više
2.15. | Flex funkcija minimalno 40°
2.16. | Reflex funkcija minimalno 40°
2.17. | Automatska 0 pozicija
2.18. | Ploče nogu moguće pomicati +80°/-80° ili više
2.19. | Ploča leđa elektropodesiva u minimalnom rasponu +60º/-40º ili više
2.20. | Dozvoljeno sigurno opterećenje stola minimalno 450 kg u NORMAL postavu sa centralno postavljenim pacijentom
Oprema i pribor:
2.21. | Kablom spojena daljinska kontrola - za funkcije flex, reflex i 0 poziciju, pokazivanje statusa na ekranu, mogućnost više od 10 pohranjivanja(memorija) pozicija OP stola. Pozadinsko osvjetljenje aktivnih funkcija. | komad
2.22. | Gornja ploča leđa sa sigurnosnim spojem na bazu sa podloškom. Duljina 225 mm ili veća | komad
2.23. | Ploče nogu sa dvostrukim zglobom koji omogućuje abdukciju. Duljina veća od 660 mm. Radiotranslucentne. Sa bočnim šinama. | par
2.24. | Ploča glave sa zglobom za nagibanje u rasponu +45°/ -55° ili više,duljine min.250 mm. Sa vodilicama za rtg kasetu, uključivo podlošku izrađenu od specijalne pjenaste jezgre | komad
2.25. | Ploča za ruku: pokretna oko osovine, podesiva visina i longitudinalni položaj, podloška duljine minimalno 440 mm, sa trakama za pričvršćivanje, mekom podloškom i kopčom za šinu | komad
2.26. | Traka za ruku postavlja se na bočnu šinu | komad
2.27. | Traka za tijelo sa kopčama za učvršćivanje na bočnu šinu. Podesiva po dužini, periva, širina minimalno 100 mm, dužina minimalno 1500 mm | komad
2.28. | Anesteziološki zaslon L oblika. Vertikalni stup sa izolacijom za zaštitu pacijenta | komad
2.29. | Infuzijski stativ sa minimum 2 kuke i kopčom za bočnu šinu. Podešavanje visine u minimalnom rasponu od 420 mm ili više | komad
2.30. | Radijalna stezaljka za učvršćivanje pribora sa simultanim učvršćivanjem pribora i radijalnog podešenja. Radijalno podešenje 360° | komad
2.31. | Ploča glave u obliku dvodjelne potkove za anatomsko pozicioniranje glave, mogućnost regulacije širine prema veličini glave, zajedno s trakom za fiksaciju glave, trozglobnim držačem i spojnim elementom za fiksaciju trozglobnog držača. | komad
2.32. | Gel podložak za glavu promjera min. 130 mm | komad
2.33. | Gel podložak za glavu promjera min. 200 mm | komad
2.34. | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
2.35. | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene