## Sjedeća kolica
Grupa 2 - Oprema za prijenos pacijenata
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Sjedeća kolica za prijevoz pacijenata | 10 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1 | Konstrukcija izrađena od metala i zaštićena praškastom bojom
2 | Naslon za leđa, sjedalo i rukonasloni presvučeni sintetskim materijalom, debljina podloške sjedala minimalno 5 cm
3 | Ručka za guranje
4 | Ploča za stopala pacijenta podesiva u vertikalni i horizontalni položaj manualno
5 | Rukonasloni s funkcijom podizanja
6 | Pretinac za dokumente pacijenta
7 | Sustav kočenja
8 | Kotači prednji promjera minimalno 125 mm, a stražnji minimalno 200 mm
9 | Širina sjedala minimalno 450 mm, dubina minimalno 440 mm
10 | Sigurna radna nosivost kolica minimalno 200kg
11 | Kolica se moraju slagati jedna u druga
12 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
13 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene

## Kolica za previjanje
Grupa 2 - Oprema za prijenos pacijenata
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Kolica za previjanje s ladicama i posudom za nečisto i izvlačnom tacnom | 1 kom
1 | Dimezije kolica minimalno 65x45 cm, visina minimalno 110 cm
2 | Kolica u potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika
3 | Konstrukcija kolica zaštićena elektrostatskim plastificiranjem
4 | Kolica na 4 kotača promjera minimalno 125 mm, od toga minimalno 2 okretna i 2 s kočnicom
5 | Kotači zaštićeni s gumom koja ne ostavlja tragove
6 | Gornja radna ploha od ABS plastike ili jednakovrijedno, uzdignuta s minimalno 3 strane
7 | Minimalno 5 ladica s potpunom izvlakom na teleskopskim vodilicama
8 | Ladice rasporeda od gore prema dolje dubine: 100-150-150-200-200 mm, pojedinačno odstupanje maksimalno 20 mm
9 | U prvoj ladici se nalaze pregrade
10 | Kolica se centralno zaključavaju putem ključa
11 | Minimalno 1 ručka za guranje
12 | Kolica sa zaštitnim odbojnicima
13 | Na kolicima bočno kanta za otpad, otvaranje na potisak
14 | Preklopna ili izvlačna bočna polica
15 | Kolica s nadgrađem visine minimalno 55 cm , s 2 reda plastičnih kutijica minimalno 5+4
16 | Kolica opremljena držačem posude za oštre predmete
12 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
13 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene