## Aspiratori
Grupa 3 - Aspiratori
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Aspirator | 9 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1 | Aspirator za bronhijalnu aspiraciju s vakuumskim pogonom
2 | Regulator vakuuma sljedećih karakteristika:
2.1 | Podešavanje vakuuma u minimalnom rasponu od 0 do -90 kPa
2.2 | Zaporni ventil za uključivanje i isključivanje sukcije smješten na regulatoru vakuuma
2.3 | Ostvarivi protok sukcije minimalno 50 L/min
2.4 | Sterilizacija regulatora parom na temperaturi do 134°C
2.5 | Manometar tlaka sa skalom u kPa i mmHg, s jednostavnim odvajanjem od regulatora, mehaničko kodiranje manometra radi sprečavanja slučajne zamjene krivim manometrom
2.6 | Okretanje manometra na regulatoru za 360°
2.7 | Montaža na medicinsku šinu dimenzija 10mm x 25mm. Montaža i demontaža bez upotrebe alata
2.8 | Konekcijsko crijevo za vakuum dužine minimalno 1,5 m, odvojivo od regulatora vakuuma,žute boje kao oznaka vakuuma
3 | Prijenosno postolje za dvije kolekcijske posude za sekret, s ručkom za nošenje i nosačem za montažu na medicinskušinu dimenzija 10mm x 25mm
3.1 | Dvije višekratne kolekcijske posude za sekret kapaciteta minimalno 700 ml, posuda izrađena od polisuflona s mogućnošću sterilizacije parom na temperaturi do 134 °C
3.2 | Poklopac za kolekcijsku posudu s kutnim nastavkom za sukcijsko crijevo radi lakše manipulacije tijekom sukcije, integriran zaštitni plovak za sprečavanje prelijevanja sadržaja, poklopac izrađen od polisulfona s mogućnošću sterilizacije parom na temperaturi do 134°C.
4 | HEPA filter za zaštitu vakuumskog regulatora i centralnog razvoda plinova, mehanička metoda filtracije, minimalni kapaciteta usisa filtra 90ml, bakterijska i virusna retenacija
5 | Zadovoljavanje zahtjeva za autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom, osim navedenog jednokratno upotrebljivog pribora
6 | Crijevo za sukciju s mogućnošću sterilizacije parom na temperaturi do 134⁰ C
7 | Kompatibilnost s jednokratnim priborom - postojanje jednokratnih kolekcijskih vrećica kompatibilnih s ponuđenim višekratnim kolekcijskim posudama i jednokratnih crijeva za sukciju minimalne duljine 2 m
8 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
9 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene