## Infuzomati
Grupa 4 - Infuzomati i perfuzori
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Infuzomat | 5 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1 | Vrsta jedinice: Volumetrijska infuzijska pumpa za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, enteralnih / parenteralnih otopina i transfuziju krvi
2 | Raspon protoka: od minimalno 0.1ml/h do maksimalno 1.200 ml/h
3 | Točnost doziranog protoka: +/-5% (uz originalne infuzijske sisteme)
4 | Doziranje bolusa na tri načina:
5 | Ručni bolus – doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka
6 | Doziranje bolusa s predodređenim volumenom bolusa
7 | Doziranje bolusa s izračunom mjere
8 | Programiranje doziranog volumena od 0,1 do maksimalno 9.999 ml
9 | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije od 00h 01min do maksimalno 99h 59min.
10 | Automatski izračun protoka (ml/h ) ovisno o dozi
11 | Automatski izračun protoka ovisno o sljedećim parametrima:
11.1 | Koncentraciji ili količini lijeka u µg, mg, IU, mmol, ili mEq po ml, količini lijeka u ml( volumenu lijeka),težini bolesnika
12 | Prikaz podataka na ekranu pumpe u toku rada pumpe: protok, status pumpe - vizualizacija protoka, profil terapije, stanje baterije, tlak u liniji/granična vrijednost tlaka u liniji, vrijeme do kraja terapije, volumen do kraja terapije, volumen doziran pacijentu
13 | Lista lijekova koja sadrži minimalno 1200 lijekova s mogućnošću grupiranja lijekova po kategorijama. Izrada liste lijekova pomoću softverskog programa
14 | Mod sekundarna infuzija, privremeno zaustavljanje primarne infuzije sa svrhom aplikacije sekundarne infuzije
15 | Mod automatsko povećanje brzine protoka infuzije do platoa ovisno o volumenu i vremenu primjene infuzije, održavanje primjene infuzije pri zadanoj brzini i u zadanom vremenu te automatsko snižavanje brzine protoka
16 | Mod sekvencijska infuzija - programiranje minimalno 12 infuzijskih sekvenci u jednom protokolu
17 | Isporuka enteralne hrane infuzijskim volumetrijskim pumpama
18 | Pohranjivanje posljednjih minimalno 1.000 unosa
19 | Prikazivanje stanja pumpe (alarma) preko minimalno 3 LED
20 | Vizualni i akustični predalarmi isteka volumena, isteka vremena, prazne baterije
21 | Vizualni i akustični alarmi isteka volumena, porasta tlaka iznad graničnog tlaka, kraja infuzije, prazne baterije, zrak u liniji
22 | Podešavanje graničnog tlaka u sistemu u razinama (granica minimalno 1 bar). Automatska redukcija bolus volumena u sistemu nakon okluzijskog alarma
23 | KVO (DVO) - opcija održavanja prohodnog venskog pristupa
24 | Detektor zraka u liniji – detektiranje volumena zraka u liniji (većih od 0,01 ml)
25 | Dva detektora tlaka (uzvodno i nizvodno)
26 | Zaključavanje podataka u pumpu
27 | Integrirana baterija - tip baterije NiMH ili Li-Ion, punjiva
28 | Vrijeme rada baterija: minimalno 4 sata pri protoku od 100 ml/h
29 | Vrijeme punjenja baterija: do maksimalno 6 sati
30 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
31 | Povezivanje minimalno 3 infuzijske volumetrijske pumpe za potrebe transporta
32 | Mogućnost nadogradnje sustavom za nadzor i kontrolu terapije glikemije
33 | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetnog zračenja (MRI) putem zasebnog kućišta
34 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
35 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene

## Perfuzori
Grupa 4 - Infuzomati i perfuzori
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Perfuzor | 4 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1 | Vrsta jedinice: Prijenosna volumetrijska infuzijska pumpa sa štrcaljkom za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova
2 | Raspon kontinuirane brzine protoka: od minimalno 0.1ml/h do maksimalno 200 ml/h
3 | Točnost doziranog protoka: +/-2%
4 | Izbor štrcaljke: više proizvođača, zapremnine do maksimalno 50/60 ml
5 | Automatsko prepoznavanje zapremnine štrcaljke
6 | Automatsko učvršćivanje potiskivača klipa štrcaljke
7 | Bolus - raspon brzine protoka do maksimalno 1.800 ml/h
8 | Ručni bolus – doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka
9 | Doziranje bolusa s predodređenim volumenom bolusa
10 | Doziranje bolusa s izračunom mjere
11 | Programiranje doziranog volumena od 0,1 do maksimalno 9.999 ml
12 | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije od 00h 01min do maksimalno 99h 59min.
13 | Automatski izračun protoka (ml/h ) ovisno o dozi
14 | Automatski izračun protoka ovisno o sljedećim parametrima: koncentraciji ili količini lijeka u µg, mg, IU, mmol, ili mEq po ml, količini lijeka u ml(volumenu lijeka),težini bolesnika
15 | Prikaz podataka na ekranu pumpe u toku rada pumpe: protok, status pumpe - vizualizacija protoka, profil terapije, stanje baterije, tlak u liniji/granična vrijednost tlaka u liniji, vrijeme do kraja terapije, volumen doziran pacijentu
16 | Lista lijekova koja sadrži minimalno 1200 lijekova s mogućnošću grupiranja lijekova po kategorijama. Izrada liste lijekova pomoću softverskog programa
17 | Pohranjivanje posljednjih minimalno 1.000 unosa
18 | Prikazivanje stanja pumpe (alarma) preko minimalno 3 LED
19 | Vizualni i akustični predalarmi isteka volumena, isteka vremena, prazne
20 | Vizualni i akustični alarmi prazne šprice, isporučenog volumena, isteka vremena, prazne baterije, neočekivanog porasta tlaka iznad graničnog tlaka, KVO završen, neispravno postavljene štrcaljke, kalibracija uređaja, poništeni podaci terapije, zaključavanje podataka, aktivacija opcije preuzimanja
21 | Podešavanje graničnog tlaka u sistemu u razinama (granica minimalno 1 bar). Automatska redukcija bolus volumena u sistemu nakon okluzijskog alarma
22 | KVO (DVO) - opcija održavanja prohodnog venskog pristupa
23 | Zaključavanje podataka u pumpu
24 | Vanjsko napajanje niskog napona od 12 V DC - mogućnost priključak za ambulantno vozilo
25 | Integrirana baterija - tip baterije NiMH ili Li-Ion, punjiva
26 | Vrijeme rada baterija: minimalno 8 sata pri protoku od 25ml/h
27 | Vrijeme punjenja baterija: do maksimalno 6 sati
28 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
29 | TCI farmakokinetički model - ciljna kontrolirana infuzija
30 | Automatsko preuzimanje funkcije (infuzijske terapije) na sekundarnom perfuzoru nakon isteka istovrsne terapije na primarnom perfuzoru pri primjeni lijekova iz liste lijekova definirane od strane odjela
31 | Povezivanje minimalno 3 infuzijske volumetrijske pumpe sa štrcaljkom za potrebe transporta
32 | Mogućnost nadogradnje sustavom za nadzor i kontrolu terapije glikemije
33 | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetnog zračenja (MRI) putem zasebnog kućišta
34 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
35 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene