## UZV Srca
Grupa 8 - UZV uređaji
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Kardiološki UZV srca s tri sonde | 1 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1 | Konzola na 4 kotača. Centralno zaključavanje svih kotača ili samo 2 kotača radi lakšeg upravljanja uređajem. Motorizirano namještanje upravljačke ploče s alfanumeričkom tipkovnicom po visini, namještanje po dubini i rotaciji lijevo/ desno. Interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči. Prednja i stražnja ručka za lakše rukovanje uređajem prilikom transporta.
2 | LCD HDU ravni monitor dijagonale min. 23,5'', rezolucije min. 1920 x 1080 piksela, podesiv u tri smjera nezavisno od tipkovnice: po visini, dubini i zakretanjem lijevo/desno. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni ne manji od 85°. Kontrastni odnos monitora: min. 195.000:1.
3 | Dodatni ekran za upravljanje uređajem, u boji, osjetljiv na dodir, dijagonale min. 12". Automatska prilagodba osvjetljenja monitora prema ambijentu pomoću ugrađenog senzora. Mogućnost prilagodbe od strane korisnika, pregledavanje slika iz preglednika.
4 | Integrirani nosači za sonde s obje strane uređaja.
5 | Min. 4 aktivna priključka za slikovne sonde i jedan za CW Doppler neslikovnu sondu.
6 | Podržavanje sektorske, sektorske matrične s više redova kristala, 4D volumne sektorske, linearne, linearne intraoperativne, linearne matrične, konveksne, transezofagusne, transezofagusne pedijatrijske, mikro TEE, 4D volumne TEE, intrakardijalne (ICE), CW Doppler (pencil) sonde.
7 | Programibilan tvorbenik ultrazvučnog snopa ("beamformer"), oslikavanje tehnologijom bez prikazanih fokusa odnosno bez potrebe odabira broja i položaja fokusnih zona.
8 | Broj digitalnih procesnih kanala min. 12.500.000.
9 | Ukupni dinamički raspon oslikavanja min. 460 dB.
10 | Načini rada sustava: - 2D (B) prikaz - panoramski prikaz - obojani Doppler protoka - pulsirajući Doppler - PW Doppler - pulsirajući Doppler za mjerenje većih brzina protoka - HPRF - kontinuirani Doppler - CW Doppler - M prikaz, obojani M prikaz, s promjenljivom brzinom horizontalnog prikaza koja se može mijenjati na živoj slici i zapisima iz arhive - slobodnokutni anatomski M prikaz koji ima pomičnu polazišnu točku i paralelni pomak crte presjeka. Dostupan za 2D prikaz, obojani Doppler i Doppler miokarda, dostupan na živoj slici i na pohranjenim kino zapisima iz trajne i privremene arhive, zakrivljeni anatomski M prikaz u realnom vremenu - prikazivanje svih stijenki jednog presjeka u jednom M prikazu (slobodno obilježavanje stijenki neovisno o kutu i 2D presjeku za M prikaz) - harmonični prikaz (THI) s odabirom min. 5 frekvencija - power Doppler - Doppler miokarda: pulsni i obojani tkivni Doppler - prikaz protoka kroz krvne žile prikazan u crno-bijelom prikazu, neovisno o dopplerskom kutu, bez upotrebe kontrastnog sredstva - program za kontrastno snimanje sa sektorskom kardiološkom sondom (LVO kontrast).
11 | Karakteristike sustava za 2D (B) prikaz: - dubina prikaza slike min. 48 cm - zakretanje polje sektora, namještanje širine sektora - uvećanje visoke rezolucije za područje interesa koje fokusira cijelu snagu ultrazvučnog oslikavanja - automatska optimizacija slike pritiskom na jednu tipku - osvježenje slike min. 5.800 sl/s - odabir min. 8 različitih sivih mapa - napredne tehnike za poboljšanje rezolucije min.: skeniranje dvostrukom frekvencijom, otklanjanje točkastih (speckle) artefakata, višesmjerno združeno (compound) skeniranje, oslikavanje harmoničnim frekvencijama s inverznom tehnologijom - podešavanje parametara slike i kino sekvence u naknadnoj obradi iz trajne arhive min.: pojačanje, rejekcija, perzistencija, dinamički raspon. Pregled kino sekvenci iz trajne arhive u originalnom osvježenju slike.
12 | Obojani Doppler protoka (Color Doppler): - osvježenje slike min. 450 sl/s -podesiva veličina i položaj područja interesa - program za detektiranje koronarnog protoka - kontinuirano fokusiranje svakog piksela na slikovnom području monitora bez potrebe odabira fokusne zone od strane korisnika - prikaz obojanog Dopplera na 2D prikazu, promjenljivo polazište skale i uklanjanje boje sa 2D kino petlji na zapisima iz arhive - podesivi parametri slike na zapisima pozvanim iz arhive, min.: promjena obojane mape, prioritet boje i pojačanje - pregled obojane kino sekvence iz arhive u originalnom osvježenju slike, uz mogućnost uklanjanja boje i pregleda samo 2D prikaza, promjena obojane mape.
13 | Pulsirajući Doppler (PW Doppler): zrcalni prikaz spektra brzina i korekcija kuta - mjerenje većih brzina protoka pulsirajućim Dopplerom (HPRF) - prikaz najmanje brzine PW Dopplerom max. 2 cm/s - prikaz najveće brzine PW Dopplerom min. 12 m/s - gornja granica dubine uzorka min. 30 cm - podešavanje veličine uzorka u PW Doppler prikazu min. od 1 do 15 mm - automatska optimizacija slike za PW Doppler - triplex prikaz za PW Doppler (istovremeni prikaz 2D slike, obojanog Dopplera i PW Dopplera u realnom vremenu) - podesivi parametri slike na zapisima pozvanim iz arhive min.: promjena obojane mape, rejekcije, kompresije, pojačanja, formata prikaza, pomaka bazne linije, skale brzine, kutne korekcije sa automatskom korekcijom skale brzine.
14 | Kontinuirani Doppler (CW Doppler): - prikaz najveće brzine kontinuiranim Dopplerom min. 18 m/s - automatska optimizacija slike za kontinuirani Doppler - triplex prikaz za kontinuirani Doppler na kardiološkoj sektorskoj sondi (istovremeni prikaz 2D slike, obojanog Dopplera i kontinuiranog Dopplera u realnom vremenu).
15 | Doppler miokarda: - prikaz brzine kretanja miokarda za analizu funkcije miokarda - pulsni Doppler miokarda (PW tkivni Doppler), - obojani Doppler miokarda - gornja granica osvježenja slike min. 760 sl/s u radu sa sektorskom sondom - prikaz brzine označenog područja miokarda krivuljama u stvarnom vremenu za spektralni zapis PW Doppler miokarda, te krivuljama u boji za označena područja na podlozi 2D žive slike za obojani Doppler miokarda - mjerenja za min. strain i strain rate - prikaz deformacije na podlozi 2D žive slike, kodirano bojom gdje različite boje predstavljaju različite vrijednosti - prikaz krivuljama u boji za označena područja na podlozi žive 2D slike za obojani Doppler miokarda, istovremeni prikaz krivulja za najmanje osam područja interesa - postavljanje najmanje 4 vremenske oznake u jednom srčanom ciklusu, koje označavaju zatvaranje i otvaranje zalistaka u podlozi krivulja, automatski preneseno iz drugih prikaza (M prikaza, spektralnog PW, CW, HPRF dopplera, Dopplera miokarda) - kvantitativna analiza brzina miokarda dostupna iz arhiviranog kino zapisa, promjena parametara volumena uzorka u područja interesa -istovremeni prikaz krivulja, žive slike i dvodimenzionalne podloge za brzine miokarda.
16 | Integrirani program za analizu lijeve klijetke praćenjem referentne točke (speckle tracking): - mjerenje i prikaz longitudinalne deformacije - automatska procjena funkcije lijeve klijetke na 2D slici, automatizirano ocrtavanje endokarda iz zadanih točaka, uz analizu deformacije - prikaz vrijednosti deformacije na 2D slici, krivuljama "strain" podataka i grafičkim prikazom u segmentnom kružnom modelu (Bull's Eye) za svaki presjek - grafički prikaz ocjene kontraktiliteta miokarda za min. 17 segmenata u segmentnom kružnom modelu - jedinstveni prikaz svih rezultata ujedinjeni u jedan izvještaj s analizom svakog segmenta u odnosu na globalnu vršnu sistoličku vrijednost i grafičkim prikazom u segmentnom kružnom modelu - automatizirani proces odabira potrebnih presjeka korištenjem AI tehnologije (tehnologija umjetne inteligencije).
17 | Integrirani program za automatizirani izračun istisne frakcije (EF) bazirano na metodi praćenjem referentne točke endokarda i izračuna volumena po Simpsonu iz najmanje dva presjeka.
18 | Specijalizirani kardiološki program s kardiološkim mjerenjima, izračunima i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika. Mogućnost prilagodbe izvješća za ispis na pisač u A4 formatu sa slikama, mjerenjima i komentarom.
19 | Kardiološke automatske Dopplerske kalkulacije, ocrtavanje spektra s prikazom kalkulacija za protoke kod kardioloških mjerenja sa sektorskom sondom, min. AV ocrtavanje, AV Vmax, MV E/A, LVOT ocrtavanje, LVOT Vmax, TR Vmax i E’. Podešavanje osjetljivosti praga ocrtavanja spektra.
20 | Automatizirana kardiološka 2D mjerenja na parasternalnom LAX presjeku zasnovana na umjetnoj inteligenciji (AI), min.: IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs.
21 | Funkcija bazirana na umjetnoj inteligenciji (AI) koja automatski prepoznaje spektralni zapis i automatski pokreće odgovarajuća Dopplerska mjerenja.
22 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini, funkcionalnost min.: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija, strukturirano izvještavanje.
23 | Integrirana radna stanica za obradu slike i ehokardiografskih podataka s bazom podataka bolesnika. Pretraživanje baze podataka po podacima o bolesniku i to: identifikacijskom broju, datumu pregleda, korisniku, dodijeljenom ključu. Zaključavanje nalaza i izvješća digitalnim potpisom definiranih korisnika u bazi podataka, uz točno vrijeme. Kardiovaskularna mjerenja, izračuni i izvješća. Pohranjivanje slika i kino dinamičkih zapisa na min. 1 TB SSD disk, DVD i USB memoriju. Naknadne izmjene parametara zapisa na pozvanim slikama i kino zapisima iz arhive, kreiranje anatomskog M prikaza iz arhiviranog 2D kino zapisa. Pregled pohranjenih kino petlji 2D prikaza, obojanog Dopplera i Dopplera miokarda u izvornoj vremenskoj rezoluciji. Izlaz slikovnih zapisa u formatima, min.: AVI ili WMV, JPEG, MPEG, DICOM, neobrađeni format.
24 | Kino memorija min. 1 GB, jednostruki, dvostruki i četverostruki prikaz, podesiva brzina reprodukcije, mogućnost mjerenja i kalkulacija na zapisima pozvanim iz arhive.
25 | Vanjski priključci, min.: DVI ili HDMI, display port, 2 x USB 3.0, mrežni priključak s brzinom prijenosa podataka min. 1 Gb/s.
26 | Aplikacija za direktno spajanje servisnog centra na uređaj putem internet veze, mogućnost direktnog slanja podataka, slika, pogrešaka sustava te programskog održavanja.
27 | Potrošnja uređaja ne veća od 750 W.
28 | Multifrekventne sonde s konektorima bez izraženih igličastih kontakata:
28.1 | Sektorska matrična sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala: - frekvencijski raspon min. od 1,5 do 4,5 MHz - broj elemenata: min. 240 - kut prikaza: min. 115⁰ - podržani načini prikaza min.: 2D, M, obojani M, anatomski M, obojani Doppler, PW Doppler, CW Doppler, tkivni Doppler.
28.2 | Konveksna sonda tehnologije izrade iz 1 komada kristala: - frekvencijski raspon min. od 1,5 do 6 MHz - min. 192 elemenata - dubina prikaza min. 48 cm - kut prikaza min. 70° - podržani načini prikaza min.: 2D, obojani Doppler, PW Doppler.
28.3 | Linearna sonda: - frekvencijski raspon min. 3 do 10 MHz - broj elemenata: min. 192 - dubina prikaza: min. 15 cm - širina prikaza: max. 46 mm - podržani načini prikaza min.: 2D, panoramski prikaz, obojani Doppler, PW Doppler.
29 | Periferni uređaji i programi:
29.1 | Crno bijeli video printer.
29.2 | EKG sučelje, prikaz EKG signala, kabel s min. 3 odvoda, automatsko prepoznavanje QRS oznaka, prikaz respiracije.
29.3 | Program za dodatnu radnu stanicu kompatibilan s ultrazvučnim uređajem i kompatibilan s postojećom za arhiviranje i obradu slike na kojoj se pregledavaju neobrađeni (raw) podaci (slike i kino sekvence u originalnom osvježenju slike). Program podržava min.: pregledavanje neobrađenih podataka iz postojeće baze podataka, slika i kino petlji, obavljanje novih mjerenja, kreiranje anatomskog M prikaza iz spremljene 2D kino sekvence, izračune, izvješća, kvantitativne analize za Doppler miokarda, deformacije metodom praćenja referentne točke (speckle tracking) "Strain", "Strain rate". Program omogućava dvosmjeran protok podataka između UZV uređaja i dodatne radne stanice.
30 | Dodatne opcije:
30.1 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s 4D aplikacijom za akviziciju, mjerenja i analize u volumnom prikazu s programom za automatiziranu kvantifikaciju lijevog ventrikula (LV) iz volumnih 4D podataka: kvantifikacija za min.: LV volumen na kraju dijastole, LV volumen na kraju sistole, istisne frakcije (EF) iz volumnih podataka, iz jednog srčanog ciklusa.
30.2 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s 4D volumnom transezofagusnom sondom, frekvencijskog raspona min. od 3 do 8 MHz, s min. 2.400 elemenata.
30.3 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s 4D volumnom sektorskom sondom, frekvencijskog raspona min. od 1 do 5 MHz, s min. 5.400 elemenata.
31 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
31 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene