## Jedinica za centralni
Grupa 9 - Jedinica za centralni nadzor pacijenata
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Ponuditelj OBAVEZNO POPUNJAVA stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju» ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim, no isto nije obvezno. Stupac «Ocjena DA/NE» ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene naručitelja. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom / načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internet stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Ponuđene specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena (DA/NE)
| Jedinica za centralni nadzor | 1 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
1 | Centralna jedinica za umrežavanje i istovremeno praćenje podataka sa minimalno 18 monitora vitalnih funkcija
2 | 2 LCD ekrana u boji dijagonale najmanje 54 cm, tipkovnica, miš, vanjski zvučnici
3 | Jednostavna naknadna nadogradnja stanice za praćenje podataka s minimalno 30 monitora vitalnih funkcija na 2 LCD ekrana
4 | Neprekidni izvor napajanja (UPS)
5 | Podešavanja svih alarmnih parametara kao i na monitorima
6 | Klasifikacija alarma u najmanje tri razine sa zvučnom i vizualnom signalizacijom sukladno IEC standardu
7 | Nezavisno podešavanje glasnoće svake razine alarma
8 | Podešavanje dnevne i noćne glasnoće alarma
9 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
10 | Prikaz svih mjerenih parametara s hemodinamskih monitora u realnom vremenu
11 | Pohranjivanje i ponavljanje krivulja za svakog pacijenta, u minimalno 96 sati
12 | Pohranjivanje i ponavljanje minimalno 1000 događaja za svakog pacijenta, u minimalno 96 sati
13 | Pohranjivanje minimalno 96 sati trendova svih monitora
14 | Pohranjivanje trendova u lokalnu bazu centralne stanice kako bi se prikaz i analiza trendova mogli vršiti i nakon otpusta pacijenta s monitora
15 | Spajanje stanice za centralni nadzor i mrežnog laserskog pisača s mogućnošću ispisa površine ekrana centralne stanice, trendova, alarma pohranjenih u memoriji te predefiniranih izvještaja prema želji korisnika
16 | Prikaz pregleda izvješća na ekranu
17 | Umrežavanje i prikaz podataka sa postojećih monitora vitalnih funkcija serije Infinity iz jedinice intenzivnog liječenja
18 | ODRŽAVANJE / SERVIS: Odaziv na poziv Naručitelja u roku od 2 radna dana te popravak kvara u roku od 5 radnih dana od kada odabrani ponuditelj preuzme robu koja je predmet popravka. Pri tome se prvi dan roka računa idući radni dan od dana preuzimanja robe, o čemu će biti sastavljen primopredajni zapisnik. U slučaju više sile navedeni rok može biti produžen uz prethodnu suglasnost Naručitelja, pri čemu je odabrani ponuditelj obvezan dostaviti dokaze o razlozima za potrebom produžetka roka popravka.
Naljepnice za EU sufinanciranje
19 | • naljepnice za postavljanje na nabavljenu opremu u svrhu osiguranja vidljivosti EU sufinanciranja kako slijedi: 2 cm x 4 cm (24 komada) • s premazom za zaštitu od vlage • s oznakama sukladno točki 5.9. Priloga 3 Dokumentacije o nabavi (Upute za vidljivost EU sufinanciranja) • Naljepnice ponuditelj ne lijepi na opremu već se isporučuju Naručitelju neodlijepljene