## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
UREĐAJ ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek
MV-25/6
CPV-33100000
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jdinica mjere | Količina | Jedinična cijena u € bez PDV-a | Ukupni iznos u € bez PDV-a
1. | UREĐAJ ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU | kom | 1
Naziv modela:
Naziv proizvođača:
Zemlja porijekla:
Godina proizvodnje:
UKUPNA CIJENA PONUDE u EUR bez PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE u EUR s PDV-om
RED. BR. | OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | POTVRDA ISPUNJAVANJA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE DA/NE | Upisati gdje se u katalogu ili potvrdi proizvođača ili ovlaštenog EU zastupnika nalazi pojedina tražena tehnička karakteristika
1. | Opči zahtjevi
1.1. | Sustav mora biti namijenjen za invazivna elektrofiziološka ispitivanja i ablacije srca, uključujući dijagnostičke i terapijske postupke za sve vrste aritmija.
1.2. | Sustav mora podržavati istovremeno snimanje, prikaz i pohranu površinskih EKG signala (minimalno 12 odvoda), intrakardijalnih potencijala, hemodinamskih parametara i stimulacijskih događaja.
1.3. | Sustav mora biti kompatibilan s postojećom opremom za trodimenzionalno mapiranje i navigaciju instaliranom u KBC-u Osijek (Abbott Ensite, Biosense Webster Carto 3).
1.4. | Kompletan sustav mora biti CE certificiran za korištenje u medicinske svrhe.
2. | Radna stanica | kom | 1
2.1. | Sustav mora imati minimalno dva (2) nezavisna medicinska monitora visoke rezolucije (minimalno 27") s mogućnošću prikaza u visokoj rezoluciji svih dostupnih EKG i intrakardijalnih kanala.
2.2. | Uz glavnu radnu stanicu, sustav mora omogućiti instalaciju i rad minimalno dvije (2) dodatne monitorske prikazne jedinice (minimalno 24") u proceduralnoj sali, koje prikazuju u stvarnom vremenu aktualne elektrofiziološke signale i hemodinamske parametre.
2.3. | Radna stanica mora omogućiti istovremeni prikaz svih aktivnih intrakardijalnih kanala (minimalno 64 kanala) i površinskog EKG-a.
2.4. | Sustav mora omogućavati prikaz signala s latencijom manjom od 5 ms u realnom vremenu za sve kanale.
2.5. | Radna stanica mora imati mogućnost konfiguracije rasporeda prikaza signala po izboru korisnika (konfigurabilni (eng.) layout, selektivni prikaz odvoda).
2.6. | Softver mora omogućiti dinamično prebacivanje prikaza signala tijekom zahvata bez prekida snimanja.
2.7. | Omogućen prikaz hemodinamskih parametara u stvarnom vremenu uz EKG signale.
2.8. | Softver mora podržavati generiranje vremenskih markera (event markeri), vođenje protokola ispitivanja, bilješki i označavanja klinički važnih događaja.
2.9. | Mora biti omogućen retrogradni pregled svih snimljenih sekvenci s preciznom vremenskom navigacijom.
2.10. | Sustav mora imati ugrađene napredne funkcionalnosti za analizu: definiranje i izvođenje programabilnih protokola ispitivanja, analiza signala u stvarnom vremenu i offline, napredna filtracija šuma (eng. high-pass, low-pass, notch filteri s podešavanjem), korekcija artefakata, prikaz u visokoj vremenskoj rezoluciji.
2.11. | Sustav mora podržavati sinkronizaciju i kontrolu stimulacijskog modula (integriranog ili vanjskog), s mogućnošću definiranja kompleksnih stimulacijskih protokola (burst, ekstrastimulacije, programirane stimulacije, progresivne sekvence).
2.12. | Softver mora omogućiti automatsko i ručno izvođenje sigurnosnih kopija (backup) kompletnih podataka o pacijentima, pregledima i procedurama na eksterni medij ili mrežnu lokaciju.
2.13. | Sustav mora podržavati funkcionalnost potpunog restoriranja (obnove) pojedinačnih pacijenata, procedura ili cijele baze podataka u slučaju potrebe.
2.14. | Backup sustav mora podržavati šifriranje podataka i log evidenciju izvršenih backup/restauracijskih procesa.
3. | Stimulator (integrirani ili zasebni modul) | kom | 1
3.1. | Sustav mora imati integrirani stimulator ili biti isporučen sa zasebnim vanjskim stimulatorom istog proizvođača, potpuno integriranim u rad sustava.
3.2. | Minimalan broj simultano dostupnih stimulacijskih kanala: 4
3.3. | Stimulator mora omogućiti sve standardne modalitete elektrofiziološkog ispitivanja: burst stimulaciju, programiranu ekstrastimulaciju, progresivne protokole stimulacije, indukcijske protokole za tahikardije.
3.4. | Podesiva frekvencija stimulacije u rasponu minimalno 20-600 otkucaja/min.
3.5. | Podesiva duljina impulsa stimulacije od minimalno 0,1 do 10 ms.
3.6. | Podesiva amplituda stimulacije minimalno od 0,1 V do minimalno 25 V (ili ekvivalentno u mA za stimulaciju strujom).
3.7. | Omogućena sinkronizacija stimulacijskih impulsa s EKG markerima i zapisom.
3.8. | Sigurnosni mehanizmi za ograničavanje izlazne energije i detekciju abnormalnih otpora.
4. | Analogno-digitalni pretvarač (A/D konverter)
4.1. | Sustav mora imati analogno-digitalni pretvarač visoke preciznosti namijenjen za invazivnu elektrofiziologiju.
4.2. | Minimalan broj simultano dostupnih kanala za snimanje: 64 intrakardijalnih kanala.
4.3. | Minimalan broj simultano dostupnih kanala za površinski EKG: 12 odvoda.
4.4. | Uzorkovanje signala minimalno 1000 Hz po kanalu za sve intrakardijalne i površinske signale.
4.5. | Minimalna rezolucija uzorkovanja 24-bitna ili viša za sve intrakardijalne kanale.
4.6. | Omogućena neovisna konfiguracija filtera po svakom signalu (high-pass, low-pass, notch filtracija, širok raspon frekvencija podešavanja).
4.7. | Sustav mora imati mehanizme za detekciju i eliminaciju električnih artefakata i šuma u stvarnom vremenu.
Jamstveni rok minimalno 2 (dvije) godine s potpunim održavanjem za vrijeme trajanje jamstvenog roka.
NAPOMENA: u slučaju nuđenja jednakovrijednog materijala ponuditelj mora dostaviti dokaz o jednakovrijednosti
Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda prihvatljive ponude.
U ponudi se iskazuje cijena kompletnog predmeta nabave koji mora sadržavati sve stavke opisane tehničkom specifikacijom.U ponudi se iskazuje jedinična cijena u EUR-ima bez PDV-a, ukupna cijena predmeta nabave u EUR-ima bez PDV-a te u konačnici cijena ponude u EUR-ima bez PDV-a, iznos PDV-a u EUR-ima i ukupna cijena ponude u EUR-ima sa PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda kojim dokazuju da nuđeni proizvod zadovoljava tražene minimalne tehničke karakterisitike.
U stupcu „Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju u sklopu ponude kako je pojašnjeno u Dokumentaciji o nabavi.
Ponuda se izrađuje sukladno zahtjevima i odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016 i 114/2022) i Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka.
| Ponuditelj: | _______________________________________________________
| Adresa: | _______________________________________________________
| Ime i prezime ovlaštene ososbe: | ________________________________________________________________