## Tehnički opis
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
CENTRALNA EKG MONITORING JEDINICA za potrebe KBC-a Osijek
MV-25/39
CPV-33100000
Red.br. | NAZIV PROIZVODA | Jdinica mjere | Količina | Jedinična cijena u € bez PDV-a | Ukupni iznos u € bez PDV-a
I. | Stanica za centralni nadzor pacijenata | kom | 1
Naziv modela:
Naziv proizvođača:
Zemlja porijekla:
Godina proizvodnje:
II. | Monitor vitalnih funkcija | kom | 6
Naziv modela:
Naziv proizvođača:
Zemlja porijekla:
Godina proizvodnje:
UKUPNA CIJENA PONUDE u EUR bez PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE u EUR s PDV-om
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Količina | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) | Proizvođač/Zaštićeno ime ili kataloški broj
I. | Stanica za centralni nadzor pacijenata | 1
1. | Centralna stanica za umrežavanje i istovremeno praćenje parametara u realnom vremenu sa minimalno 14 monitora vitalnih funkcija
1.1. | Računalo medicinskog razreda (eng. Medical Grade PC) sa sustavom hlađenja bez ventilatora
2. | Ekran u boji dijagonale minimalno 60 cm, tastatura, miš
2.1. | Rezolucija ekrana minimalno 1920 x 1200 točaka
3. | Jednostavna naknadna nadogradnja stanice za praćenje podataka sa minimalno 20 monitora vitalnih funkcija
4. | Prikaz minimalno 12 krivulja u minimalno 30 dana za odabranog pacijenta
4.1. | Prikaz minimalno 3 krivulje sa spojenog respiratora
5. | Prikaz trendova svih parametara u minimalno 30 dana, u grafičkom i tabličnom obliku
6. | Prikaz alarmnih događaja za svakog pacijenta unutar minimalno 30 dana
7. | Prikaz NIBP mjerenja za svakog pacijenta unutar minimalno 30 dana
8. | Kapacitet baze podataka minimalno 30.000 pacijenata
9. | Mogućnost podešavanja postavki alarmnih parametara svih monitora sa stanice za centralni nadzor
10. | Mogućnost pokretanja NIBP mjerenja na monitoru vitalnih funkcija sa centralne stanice
11. | Klasifikacija alarma u minimalno tri razine sa zvučnom i vizualnom signalizacijom
12. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
13. | Pohrana izvještaja u PDF formatu
15. | Mogućnost izrade sigurnosne kopije baze podataka na vanjski medij
16. | Neprekidni izvor napajanja (UPS)
17. | Mrežni laserski pisač za ispis izvještaja formata A4
II. | Monitor vitalnih funkcija | 6
1. | Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale minimalno 39 cm
2. | Rezolucija ekrana minimalno 1920 x 1080 točaka
3. | Istovremeni prikaz minimalno 10 krivulja
4. | Konfiguriranje izgleda ekrana od strane korisnika, pohrana minimalno 10 predefiniranih konfiguracija monitora
5. | Praćenje sljedećih parametara:
5.1. | EKG – 3/5/12 odvoda
5.2. | Respiracija
5.3. | SpO2 - saturacija kisika. Podržano korištenje minimalno tri različite tehnologije mjerenja, uključujući Masimo SET i Nellcor tehnologiju. Mogućnost promjene tehnologije mjerenja u bilo kojem trenu
5.4. | NIBP - neinvazivni tlak
5.5. | Temperatura (2x)
5.6. | Analiza aritmija
5.7. | PI - indeks perfuzije
5.8. | IBP (3x)
5.9. | C.O.
5.10. | CO2
6. | Pohrana trendova mjerenih parametara u trajanju od minimalno 240 sati
7. | Pohrana minimalno 1000 NIBP mjerenja
8. | Pohrana minimalno 48 sati krivulja
9. | Pohrana minimalno 1000 alarmnih događaja
10. | Alarmi u tri razine, alarmno svjetlo smješteno na vrhu monitora
11. | Funkcija sprječavanja lažnih fizioloških alarma sa zaključavanjem statusa alarma za SpO2 tijekom mjerenja NIBP-a na istoj ruci kao i SpO2
12. | Prikaz mjerenih vrijednosti i valnih oblika sa povezanih respiratora
13. | Prikaz respiratornih petlji tlak-volumen i protok-volumen sa povezanih respiratora
14. | Intubacijski mod rada za isključivanje alarma vezanih uz praćenje respiracije ili CO2
15. | Stupanj mehaničke zaštite, minimalno IP22
16. | Ukupna masa monitora najviše 5,5 kg
17. | Litij-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja minimalno 300 minuta
18. | Umrežavanje u monitoring sustav s monitorima i stanicom za centralni nadzor, žičano i bežično
19. | Pribor za praćenje parametara:
19.1. | EKG osnovni kabel i pacijent kabel s 3 konektora za elektrode
19.1.1. | Shema spajanja EKG elektroda na pacijenta istaknuta na konektoru kabela
19.1.2. | Mogućnost korištenja EKG pacijent kabela s 3 konektora za elektrode integriranim u jedan vodič, za lakše i urednije rukovanje oko pacijenta
19.2. | Crijevo za mjerenje tlaka i tri višekratne manžete (mala, srednja i velika)
19.3. | SpO2 osnovni kabel i višekratni senzor
19.4. | IBP kabel, 2 kom. po monitoru
19.5. | Temperaturni senzor
20. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
21. | Sučelja za povezivanje:
21.1. | HDMI izlaz za dodatni ekran
21.2. | USB
21.3. | Mrežni LAN/RJ45 priključak
21.4. | Sučelje za povezivanje s respiratorima i aparatima za anesteziju
22. | Upravljanje monitorom: ekran osjetljiv na dodir, rotacijski gumb, fizičke tipke na prednjoj ploči monitora (minimalno za utišavanje alarma i neinvazivno mjerenje tlaka), tipke prečaca na zaslonu monitora
23. | Integrirani pisač za ispis tablice
Jamstveni rok minimalno 2 (dvije) godine s potpunim održavanjem za vrijeme trajanje jamstvenog roka.
NAPOMENA: u slučaju nuđenja jednakovrijednog materijala ponuditelj mora dostaviti dokaz o jednakovrijednosti
Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda prihvatljive ponude.
U ponudi se iskazuje cijena kompletnog predmeta nabave koji mora sadržavati sve stavke opisane tehničkom specifikacijom.U ponudi se iskazuje jedinična cijena u EUR-ima bez PDV-a, ukupna cijena predmeta nabave u EUR-ima bez PDV-a te u konačnici cijena ponude u EUR-ima bez PDV-a, iznos PDV-a u EUR-ima i ukupna cijena ponude u EUR-ima sa PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti katalog ili prospekt nuđenog proizvoda kojim dokazuju da nuđeni proizvod zadovoljava tražene minimalne tehničke karakterisitike.
U stupcu „Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju u sklopu ponude kako je pojašnjeno u Dokumentaciji o nabavi.
Ponuda se izrađuje sukladno zahtjevima i odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016 i 114/2022) i Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka.
| Ponuditelj: | _______________________________________________________
| Adresa: | _______________________________________________________