**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

**u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu:**

**LASER I LITOTRIPTOR**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: MV-25/11**

**Grupa 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PREDMET NABAVE:** | **Količina, jedinica mjere** | **Naziv modela proizvoda i kataloška oznaka** | **Proizvođač, zemlja podrijetla, godina proizvodnje** |
| 1. | **LITOTRIPTOR** | 1 komad |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja:** | **Ponuđene tehničke specifikacije**  (Ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu zahtijevane minimalne tehničke karakteristike traži  vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima, ponuditelji su dužni upisati  brojčanu vrijednost): | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU**  (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) | **Napomena** |
| 1. | **Ultrazvučno balistički razbijač kamenca** |  |  |  |
| 1.1. | Predefinirani programi za razbijanje kamenca, meki, srednji i tvrdi (soft, medium, hard). |  |  |  |
| 1.2. | Mogućnost korištenja kod bubrega, uretera i mjehura. |  |  |  |
| 1.3. | Mogućnost razbijanja kamenca ultrazvučno i balistički, pojedinačno i simultano. |  |  |  |
| 1.4. | Ručna drška s mogućnošću sukcije fragmenata kamenca. |  |  |  |
| 1.5. | Mogućnost korištenja jednokratnih i višekratnih sondi. |  |  |  |
| 1.6. | Na ekranu prikazan naziv sonde, veličina i broj upotrebe. |  |  |  |
| 1.7. | Veličine sonde označene bojom radi lakšeg raspoznavanje promjera (plava, zelena, žuta, narančasta i crvena). |  |  |  |
| 1.8. | Udarna frekvencija od minimalno 1 – 12 Hz. |  |  |  |
| 1.9. | Ultrazvučna frekvencija u rasponu minimalno 23 – 26.5 KHz. |  |  |  |
| 1.10. | Mogućnost podešavanja ultrazvučne snage, udarne snage, ponavljanja pulsa i sukcije od minimalno 10% - 100% za vrijeme rada uređajem. |  |  |  |
| 1.11. | Masa uređaja maksimalno 14 kg. |  |  |  |
| 1.12. | Dimenzije uređaja ne smiju prelaziti: visina – 175 mm, širina – 405 mm, dubina – 455 mm. |  |  |  |
| 1.13. | Sučelje na hrvatskom jeziku. |  |  |  |
| 1.14. | Sonde u dimenzijama: promjera minimalno 3.9 mm - dužine minimalno 350, 440 mm, promjera minimalno 3.4 mm - dužine minimalno 340, 445 mm, promjera minimalno 1.9 mm - dužine minimalno 341 mm, promjera minimalno 1.5 mm - dužine minimalno 441 mm, promjera minimalno 1.1 mm - dužine minimalno 425, 550, 625 mm. |  |  |  |
| 1.15. | Mogućnost korištenja višekratnih sondi minimalno 5 puta. |  |  |  |

**Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**UPUTE ZA POPUNJAVANJE OVOG OBRASCA:**

Ponuditelj treba popuniti ovaj obrazac na sljedeći način:

1. Ponuditelji moraju popuniti dio obrasca s podacima o nazivu modela proizvoda kojeg nude, naziv proizvođača, zemlju podrijetla te godinu proizvodnje nuđenog uređaja.
2. U stupcu „*Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja*“ Naručitelj je opisao minimalne tehničke karakteristike uređaja, zahtjeve, namjene i uvjete predmeta nabave.
3. U stupcu „*Ponuđene tehničke specifikacije“* ponuditelji upisuju konkretne tehničke karakteristike i svojstva ponuđenog proizvoda.
4. U stupac „*Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU“*, ponuditelji upisuju referentnu točku, stranicu kataloga, prospekta, tehničke dokumentacije ili Izjave proizvođača ponuđenog proizvoda na kojoj se može provjeriti sukladnost između traženog i ponuđenog.
5. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Tehničkoj specifikaciji kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije.
6. Sukladno članku 280. stavku 10 ZJN 2016 smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije.