## **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

**U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE:**

**HLADNJACI ZA TRANSFUZIJU**

**Evidencijski broj nabave: MV-25/32**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PREDMET NABAVE:** | **Količina, jedinica mjere** | **Naziv modela proizvoda i kataloška oznaka** | **Proizvođač, zemlja podrijetla, godina proizvodnje** |
| 1. | **ZAMRZIVAČ** | **4 KOMADA** |  |  |
| 2. | **HLADNJAK** | **1 KOMAD** |  |  |

**Izmjene tehničkih karakteristika označene su crvenom bojom:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja:** | **Ponuđene tehničke specifikacije**  **(Ponuditelj upisuje konkretne**  **tehničke karakteristike**  **ponuđenog predmeta nabave;**  **ukoliko se u stupcu zahtijevane minimalne tehničke**  **karakteristike traži**  **vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor**  **dimenzija u inčima, cm i sl.) ponuditelji su dužni upisati**  **brojčanu vrijednost):** | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) \*** | **NAPOMENA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | ***ZAMRZIVAČ*** |  |  |  |
| 1. | Vertikalni zamrzivač kapaciteta ne manjeg od 700 litara |  |  |  |
| 2. | Postavke temperature do -30°C i niže |  |  |  |
| 3. | Devijacija temperature (ne uključujući odmrzavanje) maksimalno ±1°C |  |  |  |
| 4. | Automatizirani sustav ciklus odmrzavanja, *defrost,* koji osigurava temperaturu zamrzivača ne višu od -25°C |  |  |  |
| 5. | Maksimalno temperaturno odstupanje tijekom odmrzavanja 4°C |  |  |  |
| 6. | Hlađenje prisilnim strujanjem zraka, automatski se isključuje kad  otvorite vrata, osigurava jednoliku temperaturu i smanjuje odstupanja  u temperaturi |  |  |  |
| 7. | Funkcije upozorenja s vizualnim i zvučnim signalom alarma u slučaju odstupanja u temperaturi ili drugih kvarova. |  |  |  |
| 8. | Uređaj opremljen sa minimalno 5 polica čiji je razmak podesiv po visini |  |  |  |
| 9. | Unutrašnja svjetlost pri otvaranju ledenice |  |  |  |
| 10. | Kućište na kotačima radi lakšeg premještaja u prostoru |  |  |  |
| 11. | Unutarnja konstrukcija od nehrđajućeg čelika |  |  |  |
| 12. | Razina buke maksimalno do 50 dBA |  |  |  |
| 13. | Medicinski zamrzivač klase rizika IIA za skladištenje zaleđenih komponenti krvi u skladu s EU Uredbom MDR 2017/745 |  |  |  |
| **II** | ***HLADNJAK*** |  |  |  |
| 1. | Vertikalni hladnjak kapaciteta ne manjeg od 600 litara |  |  |  |
| 2. | Radna točka uređaja pri temperaturi na +4°C |  |  |  |
| 3. | Devijacija temperature (ne uključujući odmrzavanje) maksimalno ±1°C |  |  |  |
| 4. | Automatizirani sustav ciklus odmrzavanja, *defrost* |  |  |  |
| 5. | Hlađenje prisilnim strujanjem zraka, automatski se isključuje kad  otvorite vrata, osigurava jednoliku temperaturu i smanjuje odstupanja  u temperaturi |  |  |  |
| 6. | Funkcije upozorenja s vizualnim i zvučnim signalom alarma u slučaju  odstupanja u temperaturi ili drugih kvarova. |  |  |  |
| 7. | Sadrži najmanje 5 ladica čiji je razmak podesiv po visini |  |  |  |
| 8. | Unutrašnja svjetlost pri otvaranju ledenice |  |  |  |
| 9. | Kućište na kotačima radi lakšeg premještaja u prostoru |  |  |  |
| 10. | Staklena prednja vrata |  |  |  |
| 11. | Unutarnja i vanjska konstrukcija od nehrđajućeg čelika |  |  |  |
| 12. | Razina buke maksimalno do 45 dBA |  |  |  |
| 13. | Medicinski hladnjak klase rizika IIA za skladištenje krvi u skladu s EU Uredbom MDR 2017/745 |  |  |  |
|  | ***Ostali uvjeti nabave za zamrzivače i hladnjak*** |  | |  |
| 1. | Rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka isporučenog predmeta nabave iznosi minimalno 24 (dvadeset i četiri) mjeseca te počinje teći od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika sa puštanjem u punu funkciju uređaja | Kriterij bodovanja ENP | |  |
| 2. | Rok isporuke: do 60 dana od dana obostranog potpisa ugovora |  | |  |

**Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DODATNO BODOVANJE:**

**Dodatne karakteristike zamrzivača i hladnjaka koje će se bodovati.**

1. Uređaj ima osiguran minimalno 1 otvor za postavljanje vanjske sonde - senzora temperature
2. Inverterski kompresor