**SAVJETOVANJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

**u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu:**

**ELEKTRIČNI BOLNIČKI KREVETI**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**GRUPA A**

**Evidencijski broj nabave: VV-25/8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PREDMET NABAVE:** | **Količina, jedinica mjere** | **Naziv modela proizvoda i kataloška oznaka** | **Proizvođač, zemlja podrijetla, godina proizvodnje** |
| 1. | BOLNIČKI ELEKTROMOTORNI KREVET | 90 komada |  |  |
| 2. | PASIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC | 90 komada |  |  |
| 3. | NOĆNI ORMARIĆ S PODESIVIM PLADNJEM | 90 komada |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja:** | **Ponuđene tehničke specifikacije**  (Ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu zahtijevane minimalne tehničke karakteristike traži  vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima, ponuditelji su dužni upisati  brojčanu vrijednost): | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU**  (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) | **NAPOMENA** |
| **1.** | **BOLNIČKI ELEKTROMOTORNI KREVET** |  |  |  |
| 1.1. | Bolnički krevet za standardnu njegu s električnom podešavanjem |  |  |  |
| 1.2. | Metalna konstrukcija, četverodijelna podnica, min. 4 elektromotora |  |  |  |
| 1.3. | Ukupne dimenzije kreveta max. 215x100cm, dimenzije podnice min. 200x85 cm, težina opreme do 150kg |  |  |  |
| 1.4. | Ekstenzija kreveta u podnožju min. 15cm, preklopna |  |  |  |
| 1.5. | Dostupne opcije podešavanja putem elektromotora, ručna kontrola |  |  |  |
| 1.6. | Standard kojem udovoljava oprema, IEC 60601-2-52, CE oznaka sukladno MDR 2017/745 |  |  |  |
| 1.7. | TR/ATR električno, CPR električno, visina, kut nagiba leđnog i bedrenog dijela, ostale opcije elektro podešavanja, visina min. 40 cm ili niže do 80 cm ili više |  |  |  |  |
| 1.8. | Autoregresija leđnog dijela |  |  |  |
| 1.9. | Baterija - ugrađena baterija za rad kod transporta ili nestanka struje |  |  |  |
| 1.10. | Metalne jednostruke ograde obostrano, u gornjem položaju zatvaraju minimalno ¾ bočne strane kreveta; Automatsko zaustavljanje bočnih ograda u gornjem položaju; Visina bočnih ograda minimalno 35cm |  |  |  |
| 1.11. | 4 kotača, promjera minimalno 15cm, s plastičnom polugom za kočenje, od čega jedan antistatički |  |  |  |
| 1.12. | Sigurnosno radno opterećenje min. 250kg |  |  |  |
|  | **DODATNA OPREMA (uključeno u cijenu)** |  |  |  |
| 1.13. | Infuzijski stalak podesiv po visini s min. 4 kukice, mogućnost postavljanja s lijeve i desne strane |  |  |  |
| 1.14. | Trapez s rukohvatom, sigurnosno radno opterećenje min. 75kg |  |  |  |
| **2.** | **PASIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC** |  |  |  |
| 2.1. | Medicinski pasivni antidekubitalni madrac za bolničku uporabu s nepropusnom uklonjivom navlakom |  |  |  |
| 2.2. | Dimenzije madraca: dužina 195-200cm, širina 85-90cm, visina minimalno 15cm |  |  |  |
| 2.3. | Struktura madraca sastoji se od tri sloja pjene, gustoće minimalno 30 kg/m³, ojačane zone na bočnim stranama za olakšano ustajanje korisnika, otpornost na gorenje sukladno standardu DIN EN 597 (I+II) |  |  |  |
| 2.4. | Medicinski proizvod klase I s CE oznakom sukladno MDR 2017/745, namijenjen pacijentima s visokim rizikom dekubitusa (do stadija 4 prema EPUAP klasifikaciji) u skladu s MEDDEV 2.7.1. Rev. 4 i MDR Aneks XIV -dio A:2017 |  |  |  |
| 2.5. | Nosivost madraca min. 150kg |  |  |  |
| **3.** | **NOĆNI ORMARIĆ S PODESIVIM PLADNJEM** |  |  |  |
| 3.1. | Metalna konstrukcija, dvostruko podešavanje, podesivi pladanj |  |  |  |
| 3.2. | Dimenzije ormarića (ŠxDxV): min. 60x45x85cm, (dozvoljeno odstupanje 10%) |  |  |  |
| 3.3. | Metalna konstrukcija obostrano podesivog bolničkog noćnog ormarića obrađena elektrostatski, gornja ploha, pladanj i fronte ladica izrađeni od HPL laminata |  |  |  |
| 3.4. | Noćni ormarić s pladnjem podesivim hidraulički ili putem plinske opruge, pladanj integriran u ormarić, s mogućnošću postavljanja u položaj iznad kreveta i zakretanja ploče u položaj za čitanje i pisanje (približno 30°i 60°)  Dimenzije pladnja minimalno 37x50cm  Nosivost pladnja minimalno 10kg |  |  |  |
| 3.5. | Ormarić opremljen ladicom, otvorenom policom i donjim ormarićem s integriranom policom, ladica i ormarić - otvaranje putem sustava vodilica s integriranim stoperima za meko zatvaranje, dodatna izvlačna polica za odlaganje obuće u dnu ormarića |  |  |  |
| 3.6. | Dvostruki kotači s kočnicama promjera 65mm |  |  |  |
| 3.7. | Težina opreme maksimalno 45kg |  |  |  |