**NACRT TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE**

**u provedbi tehničkih konzultacija za postupak javne nabave:**

***Centrifuga za krv,* evid. broj nabave: MV-25/31**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PREDMET NABAVE:** | **Količina, jedinica mjere** | **Naziv modela proizvoda** | **Proizvođač, zemlja podrijetla, godina proizvodnje** |
| **1.** | **Centrifuga za krv** | **1 komad** | **-** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja:** | **NAPOMENA (upisati prijedloge izmjena tehničkih karakteristika, ukoliko postoje)** |
| 1. | Kapacitet centrifuge: za minimalno 12 doza pune krvi, volumen vrećice najmanje 500ml |  |
| 2. | Mogućnost zaključavanja programa |  |
| 3. | Mogućnost pohranjivanja minimalno 10 programa |  |
| 4. | Mogućnost postepenog ubrzavanja brzine vrtnje i postepenog kočenja u najmanje 9 koraka |  |
| 5. | Mogućnost neutralizacija disbalansa minimalno 120 g ili bolje uz prikaz disbalansa na uređaju |  |
| 6. | Automatsko zaključavanje, otključavanje zatvaranje i otvaranje poklopca rotora centrifuge |  |
| 7. | Alarm prekoračenja temperature komore |  |
| 8. | Mogućnost podešavanja temperature centrifuge podesivo od -20 do + 40 C |  |
| 9. | Mogućnost prethlađivanja centrifuge prije rada koje se može povezati s odabranim programom |  |
| 10. | Njišući (Swing-out) rotor za 12 vrećica od 500 ml |  |
| 11. | Motor centrifuge bez četkica |  |
| 12. | Maksimalni RCF sa 12 vrećica 6400 x g ili više |  |
| 13. | Komplet pripadajućih metalnih košara za vrtnju kompabilnih s rotorom za ukupno 12 vrećica za punu krv volumena minimalno 500 ml |  |
| 14. | Setovi plastičnih adaptera za centrifugiranje 12 vrećica pune krvi (zapremnina vrećice minimalno 500 mL) kompatibilnih s košarama - minimalno 2 seta za mogućnost izmjenjivog rada ili više |  |
| 15. | Setovi plastičnih adaptera za centrifugiranje 12 vrećica pune krvi (zapremnina vrećice 450 mL) kompatibilnih s košarama - minimalno 2 seta za mogućnost izmjenjivog rada ili više |  |
| 16. | Set gumenih kompenzator pločica za manji volumen (minimalno 12 kom) |  |
| 17. | Set utega za kompenzaciju balansa rotora (minimalno 2 kom) |  |
| 18. | Čitač crtičnih kodova |  |
| 19. | Trofazni priključak, 3x400 WAC/50 Hz |  |
| **OSTALO:** | | |
| **ROK ISPORUKE: 19. prosinca 2025.** | | |
| **JAMSTVENI ROK: min. 5 (pet) godina** na uređaj (uključujući pogonski sklop i vratilo motora centrifuge) | | |
| **SERVIS** osiguran od strane certificiranih servisera: serviser je dužan odazvati na poziv Naručitelja te pristupiti otklanjanju kvara **u roku od 12 sati,** a otkloniti kvar **u roku od 24 sata** | | |
| Mogućnost nabave umetaka za košare (plastičnih adaptera) različitih zapremnina | | |
| Dostupnost rezervnih dijelova za predmet nabave minimalno tijekom sedmogodišnjeg razdoblja nakon prestanka proizvodnje istog | | |

**Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**