## Minimalne tehničke karakter.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, 31 000 Osijek
USLUGA NAJMA UREĐAJA ZA VITREKTOMIJU
Evidencijski broj nabave: JN-26/191
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA U EUR (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA U EUR (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | Tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama DA ili NE | Referenca na dokaz ponuđene tehničke specifikacije (npr. katalog/prospektni materijal/proizvođačka specifikacija/izjava proizvođača odnosno ovlaštenog zastupnika ili drugi odgovarajući dokument, obvezno navesti naziv dokumenta i broj stranice, koji dokazuje da ponuđena roba udovoljava traženim tehničkim specifikacijama) | NAZIV MODELA PROIZVODA/ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ: | NAZIV PROIZVOĐAČA/ZEMLJA PORIJEKLA/ GODINA PROIZVODNJE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Kombinirani aparat - aparat za operaciju stražnjeg segmenta oka (vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka (fakoemulzifikaciju) | kom | 1
1.1. | Rad na principu venturi pumpe
Prednji segment
1.2. | Kontinuirani način rada ultrazvuka
1.3. | Pulsni način rada ultrazvuka - opsega 1-100 puls/s
1.4. | BURST način rada ultrazvuka - kontrola pauza između ultrazvučnih 'BURST-ova' uz mogućnost podešavanja duljine 'BURST-a'
1.5. | Mogućnost operiranja metodom koaksijalne mikroincizije (rez ≤ 2,2 mm)
1.6. | Rad s ultrazvučnom (fako) sondom, frekvencije od 30-46.5kHZ, koja ima mogućnost: - visokofrekventne longitudinalne kretnje metalnog nastavka, - visokofrekventne torzione kretnje metalnog nastavka - kombinacije rada visokofrekventne longitudinalne i visokofrekventne torzione kretnje metalnog nastavka
1.7. | Aspiracijski protok do 60 cc/min
1.8. | Maksimalna vrijednost vakuuma je minimalno 650 mmHg
1.9. | Irigacija/aspiracija
1.10. | Prednja vitrektomija maksimalne brzine rezova minimalno 5000 /min
Stražnji segment
1.11. | Brzina rezanja minimalno 20 000 rezova/min s mogućnošću podešavanja duljine trajanja otvorenosti rezača vitrektomijske sonde u jednom intervalu rezanja
1.12. | Mogućnost obavljanja operativnog zahvata na rezove promjera: 20GA, 23GA, 25GA i 27GA
1.13. | Mogućnost obavljanja kombiniranog (operacija sive mrene + operacije vitrektomije) operativnog zahvata s kompletima predviđenim za to (20GA, 23GA, 25GA, 27GA)
1.14. | Maksimalna vrijednost vakuuma je minimalno 650mmHg
1.15. | Istovremena proporcionalna ili obrnuto proporcionalna dinamička kontrola parametara (vakuuma i broja rezova)
1.16. | Rad s fragmentacijskom sondom frekvencije ultrazvuka 43.5±3kHZ
1.17. | Rad s pneumatskim mikroškaricama
1.18. | Injekcija i ekstrakcija silikonskog ulja
1.19. | Konstantna kontrola i kompenzacija intraokularnog tlaka u rasponu od 0 do 120mmHg ± 2 mmHg
Ostalo
1.20. | Bipolarna dijatermija
1.21. | Mogućnost programiranja nožne komande (papučice)
1.22. | Mogućnost memoriranja više operatera te njima pripadajućih parametara
1.23. | Zvučna signalizacija upozorenja i kontrole parametara, glasovna potvrda odabira funkcije
1.24. | Pokretno postolje na kojem je pozicioniran uređaj
1.25. | Integrirani sustav endolasera (zeleni fotokoagulator), valne duljine 532nm, s papučicom koja se može programirati
1.26. | Automatski odabir kontrolirane izmjene tekućine i zraka preko zaslona ili nožne papučice u rasponu od 0-120 mmHg
1.27. | Priprema smjese intraokularnog plina (SF6 ili C3F8) preko, putem uređaja.
1.28. | Mogućnost dodatka za prikaz parametara na monitoru istovremeno sa slikom koja dolazi s kamere mikroskopa
1.29. | Mogućnost rada s električnim injektorom (sondom) za implantaciju intraokularnih leća
1.30. | Mogućnost kontrole parametara pomoću daljinskog , bežićnog upravljača.
1.31. | Radio- frekvencijsko prepoznavanje pribora i dodataka koji se priključuju na uređaj
PRIBOR I DODACI
1.33. | Ultrazvučna sonda koja, uz mogućnost visokofrekventne longitudinalne kretnje metalnog nastavka, ima i mogućnost visokofrekventne torzione kretnje istog | kom | 3
1.34. | Sonda za irigaciju/aspiraciju - tijelo sonde | kom | 3
1.35. | Tip za sondu za irigaciju/aspiraciju, zakrivljeni | kom | 3
1.36. | Metalni ključ za metalni nastavak na ultrazvučnoj sondi | kom | 3
CIJENA PONUDE U EUR (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a u EUR:
UKUPNA CIJENA PONUDE U EUR (s PDV-om):
PONUDITELJ ______________________________________________
Naziv
_________________________________________________
Adresa